
广德市人民医院冠状动脉血管内超声采购项目
一、项目概况：
1、项目预算：约130万元。

2、资金来源：财政资金。

3、供货期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试并交付使用。
二、技术参数：

1、设备参数（硬件）
★1.1多功能介入超声诊断平台，支持≥40MHz机械旋转式超声导管技术（需提供相关证明材料）。
1.2 移动式系统。
1.3 19英寸高分辨率彩色LCD显示器，(含内置式麦克风、扬声器)。
1.4 配备光电鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合用户习惯。可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换。
1.5触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，避免污物流入按键缝隙造成控制界面污染及电子故障。
★1.6内置高速硬盘和专用可移动硬盘，可存储的病人数据≥100例（需提供相关证明材料）。
1.7存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。
1.8系统处理器：最新的系统及处理器，显像处理器Intel Core i5 3.0GHz以上。
1.9专业热敏黑白打印机。
1.10驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数约6000帧图像。手动回撤，最大采集数为6800帧图像。
1.11具备FFR功能，适配压力导丝或压力微导管。
2、设备参数（软件）
2.1具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。
2.2具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3-15范围内调节。
2.3具有双图功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。 通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，它还可以自动显示图像之间的距离。
2.4根据数据处理控件,提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图像更清晰。
2.5书签：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。
2.6书签缩略图：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像。
2.7自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离。
2.8注释:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改。
2.9长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量。
2.10对于图像的任意帧在主机上可以进行≥3次面积测量。
★2.11对于图像的任意帧在主机上可以进行≥9次距离测量（需提供相关证明材料）。
2.12可提供图像直接以 Windows视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片。
2.13 DICOM 3.0格式病例存档。
2.14图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率。
2.15管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与其他组织。
2.16长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别。
2.17可对ID及名字等进行编辑。
2.18界面扁平化：功能键扁平化设置，快速直接访问/切换软件功能。
3、超声导管参数
3.1用于冠脉血管的超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥40MHz。
★3.2具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥40MHz, 最大外廓≤3.1F，兼容≤6F指引导管（需提供相关证明材料）。
上述带“★”号项为废标项。
