
一、项目概况：
1、项目预算：约2286万元，其中包含租赁29台全新血液透析机，租金为1000元/台/年；科室所有在用透析机器（含血透信息系统）维保服务5万元/年，以及系统维护。服务期共计3年。
二、技术参数：
（一）耗材种类及控制价
	序号
	名称
	规格
	单位
	控制价（）元
	备注

	1
	空心纤维透析器
	高通量
	支
	带量
	

	2
	空心纤维透析器
	低通量
	支
	带量
	

	3
	空心纤维透析器
	低通量
	支
	63
	参数要求：γ射线灭菌，三醋酸膜，低通量                                                     

	4
	空心纤维血液透析滤过器（血滤）
	
	支
	260
	适用我院现在使用的费森尤斯5008S血液滤过机器的管路

	5
	血液净化体外循环血路（血滤）
	
	根
	80
	

	6
	血液净化装置的体外循环血路
	
	根
	19
	产品材质：医用级PVC原料灭菌方式：环氧乙烷配置：配备传感器保护罩2个，可同时检测泵前压力与泵后压力；配备三通接口废液收集袋；配备输液器，可进行密闭式循环预冲洗和密闭式回血；

	7
	动静脉穿刺针（锐针）
	各规格
	支
	2
	动静脉穿刺针须有安全回帽。

	8
	钝型动静脉瘘穿刺针
	各规格
	支
	4
	

	9
	透析用留置针
	各规格
	支
	25
	

	10
	透析用长期中心静脉导管-进口
	各规格
	套
	3500
	

	11
	透析用长期中心静脉导管-国产
	各规格
	套
	2900
	

	12
	透析用临时中心静脉导管--国产
	各规格
	套
	412
	

	13
	血液灌流器
	
	支
	426
	技术参数：1树脂装量≥130ml；2清水接枝包膜，灌流器吸附剂血液相容性的溶血率≤1% ；3产品由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成；4高压蒸汽灭菌； 5戊巴比妥钠下降率≥87%、维生素B12下降率≥83%、β2微球蛋白吸附量≥0.5mg/ml、甲状旁激素吸附量≥2.4pmol/ml、溶血率≤5%

	14
	血液灌流器
	
	支
	700
	技术参数：1柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成；2吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶；3灭菌方式：产品经γ射线辐射灭菌，一次性使用；4吸附性能：按产品标准检测，戊巴比妥钠的浓度的下降率≥85%，肌酐的浓度的下降率≥60%，维生素B12的浓度的下降率≥95%；5罐体内部阻力≤4kPa，最高血流量250Ml/min，可耐受100kPa的压力，最高使用压力为100kPa；6树脂装载量≥130ml；7径向密封：肝素可直接注入 

	15
	血液灌流器
	
	支
	590
	技术参数：1适应症 清除尿毒症中分子毒素； 2装量  RA150：150mL； 3血室容量 ＜250mL；4最高使用压力 100Kpa；5灭菌方式 蒸汽 非辐射不使材料分解变黄；6物理性能外观透明壳体微粒脱落 15μm～25μ≤200 个 ，大于 25μm≤100个，耐温0-50℃不变形；7化学性能 还原物质小于2.0，金属离子总量小于1ug/ml，酸碱度小于1.5，蒸发残渣不超过2mg，紫外吸光度不大于0.1；8生物性能 无菌无热原，吸附材料符合16886生物相容性评价；9、储存环境 0℃以上，湿度低于80。

	16
	透析液过滤器
	
	支
	850
	适用费森尤斯4008S/5008S机器

	17
	血液透析干粉
	
	1人份
	30
	适用费森尤斯4008B/4008S/5008S机器

	18
	血液透析浓缩液
	[A液]
	L
	5
	

	19
	血液透析浓缩液
	[B液]
	L
	5
	

	20
	透析护理包
	[上机]
	套
	5
	包内配置要求：黄色垃圾袋一个；治疗巾，薄膜手套和橡胶手套各一副；碘伏和酒精棉球（各加一块纱布）各一包；敷贴一个；消毒干纱布两块；镊子一个；托盘一个。

	21
	透析护理包
	[下机]
	套
	4
	包内配置要求：治疗巾，薄膜手套和橡胶手套各一副；碘伏棉球加一块碘伏纱布一包；干封管帽两个；纱布两块；镊子一个；托盘一个。

	22
	透析护理包
	[定制]
	套
	6
	包内配置要求：棉球四个；创可贴2个；手套2付；碘伏棉签2袋；止血带一条；胶带8根，托盘一个。

	23
	过氧乙酸消毒液
	瓶
	500ml
	60
	水处理用

	24
	硬度试纸条
	/
	条
	10
	水处理用

	25
	余氯试纸条
	/
	条
	10
	水处理用

	26
	过氧乙酸试纸条
	/
	条
	10
	水处理用

	27
	柠檬酸消毒液
	/
	L
	50
	

	28
	次氯酸钠消毒液
	/
	L
	35
	

	腹膜透析

	29
	碘液微型盖
	各规格
	个
	1.8
	投标名称可与目录中名称不一致，但必须和目录名称功能一致

	30
	腹膜透析外接短管
	各规格
	个
	140
	

	31
	腹膜透析螺旋赗钛接头
	各规格
	个
	450
	

	32
	腹膜透析导管及附件
	各规格
	套
	1100
	

	
	带量耗材首次已填报产品

	
	名称
	型号
	单位
	生产厂家
	已填报数量

	33
	空心纤维透析器
	SUREFLUX-15G
	根
	尼普诺贸易（上海）有限公司
	2000

	34
	一次性使用血液透析器
	HiF 16
	根
	苏州君康医疗科技有限公司
	2000

	35
	中空纤维膜血液透析器
	OCI-HD19M
	根
	成都欧赛医疗器械有限公司
	2000

	36
	空心纤维血液透析器
	FX8
	根
	费森尤斯医药用品（上海）有限公司
	7000

	37
	空心纤维透析器
	B-16PF
	根
	贝恩医疗设备（广州）有限公司
	8000

	38
	空心纤维透析器
	B-18HF
	根
	贝恩医疗设备（广州）有限公司
	2000

	39
	血液透析器
	JM-16L
	根
	珠海健帆血液净化科技有限公司
	2500

	40
	空心纤维血液透析/滤过器
	FX800HDF
	根
	费森尤斯医药用品（上海）有限公司
	600

	41
	一次性血液净化用血液回路管及附件
	AP00097 AV-Set ONLINEplus 5008-E
	根
	费森尤斯医药用品（上海）有限公司
	2400

	42
	血液净化装置的体外循环血路
	BLU004E
	根
	维泰医疗用品有限公司
	22400

	43
	一次性使用血液透析管路
	BT-101-02
	根
	健帆生物科技集团股份有限公司
	400

	44
	动静脉穿刺针
	BAIN-A.V.F-002D
	根
	贝恩医疗设备（广州）有限公司
	4000

	45
	动静脉穿刺针
	BAIN-A.V.F-006S
	根
	贝恩医疗设备（广州）有限公司
	2000

	46
	动静脉穿刺针
	BAIN-A.V.F-004S
	根
	贝恩医疗设备（广州）有限公司
	40000

	47
	透析用长期中心静脉导管-对称型
	国械注进20233100343
	套
	巴德医疗科技(上海）有限公司
	16

	48
	透析用临时中心静脉导管-颈静脉、锁骨下静脉
	国械注进20183101940
	套
	巴德医疗科技(上海）有限公司
	30

	49
	透析用临时中心静脉导管-股静脉插管
	国械注进20183101940
	套
	巴德医疗科技(上海）有限公司
	24

	50
	透析用长期中心静脉导管-对称型
	国械注准20143032347
	套
	昊朗科技（佛山）有限公司
	48

	51
	透析用临时中心静脉导管-颈静脉、锁骨下静脉
	国械注准20143032347
	套
	昊朗科技（佛山）有限公司
	17

	52
	透析用临时中心静脉导管-股静脉插管
	国械注准20143032347
	套
	昊朗科技（佛山）有限公司
	4


（二）配套租赁设备参数要求：
一、功能配置
1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能；
2、彩色触屏操作，中文界面，显示屏≥15英寸；

3、具有声光报警功能，灯光≥4种颜色；
4、每次使用前具有完整的安全自检功能，全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测等系统，能实时显示水路动态变化、自检进度等；
5、标准配置 B 干粉支架及 B 液吸液口，治疗过程中可随意选择；
6、标准配置细菌过滤器，为治疗提供超纯透析液；
7、适用多种透析液配方，透析液配制按比例配液；
8、采用密闭式双容量平衡腔＋超滤泵方式的超滤控制系统，单个平衡腔容量≥100ml；
9、可选用10ml、20ml、30ml 三种规格注射器；可自动识别注射器规格；可设定肝素泵提前停止时间；
10、具有透析液温度超限报警功能；
11、具有透析器血室压力降监测和报警功能，具有跨膜压监测报警功能；
12、具有漏血检测和报警功能；
13、具有空气检测和报警功能，可监测单个大气泡和连续小气泡；
14、可自动预冲管路系统，可透后一键启动排液，快速排空管路系统、干粉；
15、具有透析液供液暂停功能；
16、可调节透析液钠离子浓度；
17、内置后备电源，断电时可自动转换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据不少于15min，具备断电记忆功能；
18、具有在线清除率检测功能，具有动态实时 Kt/V动能；具有无创血压监测功能；
19、可使用通用型血路管和透析器等耗材；
20、可执行水洗、热水洗、热柠檬酸消毒和化学消毒程序：密闭循环消毒模式，连同浓缩液管、机后排液管一体化清洗消毒；
21、配有维护模式，可显示水路部件动态信息，可单个控制水路泵、阀的开和关动作。
二、规格参数
1、透析液流量范围300～800ml/min，连续可调，调节间隔≤1ml/min；
2、血流量范围20～600ml/min，精确度±10%，分辨率1ml/min，血流量调节方式大于1种；可选用大、小两种泵管管路；
3、动脉压显示范围-400~+400mmHg，精确度±10 mmHg，分辨率1 mmHg ；
4、静脉压显示范围-50~+300mmHg，精确度±10 mmHg，分辨率1 mmHg ；
5、跨膜压显示范围-100~+600mmHg，精确度±10 mmHg，分辨率1 mmHg ；
6、进水压0.5-6bar，进水温度10-30℃；
7、肝素泵流量范围0.1~10ml/h，分辨率 0.1ml/h，精确度±5%；
8、透析液温度设定范围35~39°C，精确度±0.5°。
（三）具体维保内容清单：

一、水处理间

1、设备维修及保养；

2、消毒及消毒后指标监测；

3、更换滤芯；

4、透析用水质量监测，

确保透析用水质量合格，确保能正常使用，不影响医疗安全及工作。

二、透析机器

1、所有透析机建立设备维修档案；

2、血液透析机、血液透析滤过机器定期保养（一周一次），出现故障安排及时维修

确保每班正常使用，不影响临床工作 。

三、信息系统维保

1、网络正常条件下，一年365天软件正常使用；

2、即时响应解决临床医生、护士在日常使用中碰到的各类问题，包括软件问题和使用问题等； 

3、保障日常对医疗数据的本地备份和离线物理备份，确保数据不丢失 ；

4、运营专职售后服务人力成本；

5、产品功能扩展和服务的延伸；

6、必要的安全相关的建设；

7、基于业务增长必要的服务资源扩容；

8、电子秤正常运行，出现故障及时维修；

9、平板电脑维修及更换；

10、与透析系统联网的子血压计维修及更换。

