钬激光技术参数要求：

1.用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。
2.▲光纤终端输出平均功率：≥78W （提供国家食品药品监督局认证的检验报告）。
3.光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J,连续可调.
4.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。
5.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%  
6.工作激光输出波长：≥2100nm 
7.激光器工作方式：脉冲
8.脉冲重复频率：5Hz~40Hz可调。
9.脉冲宽度范围可调：窄脉宽≤300μs，
10. ▲脉冲宽度可调，最大脉宽≥700μs
11.传输系统：多种规格光纤可选。
12.软光纤芯径及外径：200μm- 272μm可选
13.软光纤最小弯曲半径：软镜光纤弯曲≤6cm
14.激光耦合效率≥80%
15.使用软镜光纤最大传输功率：≥35W（出具检验报告）。
16.护眼指示光：绿光，功率≤5mW
17.控制方式：全触摸彩色控制屏。
18.冷却系统：内置压缩机制冷，确保性能稳定。
19.噪声小于70dB
20.质保期两年。
