4K3D荧光内窥镜摄像系统参数
一、4K3D荧光摄像系统主机 
1.3D、2D模式可切换，支持最高分辨率≥3840*2160，最高视频刷新频率≥60Hz。 
2.360°正向翻转功能：可支持图像画面镜头旋转过程中始终保持正向。 
▲3.具备≥3倍电子放大功能，2D及3D模式下≥10档可调节。(提供产品彩页或产品网页截图或检测报告或产品说明书等）。
4.摄像主机具备液晶触摸面板，控制面板尺寸≥10英寸，也可进行系统的全部设置。（可进行水印、按键、色彩调节、图像增强、荧光参数、特征、画中画、存储质量、网络、流媒体、SDI和系统参数设置）。
5.主机液晶显示屏具备同步监视器手术画面播放功能，方便助手观看 2D画面操作。 
6.支持四种模式：超清白光（2D 或 3D）、单色荧光（2D 或 3D）、融合模式（2D或 3D）、原生荧光模式。 
▲7.单独的摄像主机可同时输出白光图像、荧光图像到两个独立的显示器，进行荧光显影画面与白光画面的分开显示对比。 
8.荧光染色颜色可选≥4种。 
▲9.主机控制面板具备荧光参数调节：荧光灵敏度可以进行自由调节，调节档位≥100级。 
10.为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，主机控制面板具有多种色彩调节功能：亮度（100 级可调）、对比度（100 级可调）、饱和度（≥100 级可调）；R、G、B通道图像增益（≥100级可调）。(提供相关的技术白皮书或说明书等相关证明材料）。
11.信号输出接口：支持多种输出端口，DP、 DVI-I、3G-SDI、HDMI、SDI*4。 
12.双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将任意品牌内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能，并可通过主机刻录双镜同屏显示画面。 

13.画中画功能：具备 PIP 功能，可选择开启或者关闭，开启状态下可以设置PIP分辨率≥ 2种（1080P或 720P）、设置 PIP显示至少 4种位置（左上、左下、右上、右下）。 
14.具备≥200档动态视差调节，满足不同术者对于立体画面的需求。 
15.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示，显示模式≥4种。 
16.预留关联接口≥2个,可实现通过摄像头按键控制气腹机、冷光源。 
二、4K3D荧光电子一体镜 
1.采用电子镜方案，镜头头端内置温度控制，具有防雾功能，有效防止镜面起雾。 
2.采用两个4K CMOS芯片技术，每个CMOS像素≥800万，白光分辨率≥3840*2160，荧光分辨率≥3840*2160，融合后白光和荧光的图像刷新率分别≥60Hz，确保手术画面无延迟、无拖影。 
3.有效景深≥20-200mm。 
4.支持按键功能可自定义，种类至少包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、缩小、WDR（HDR）、亮度+、亮度-等功能的设定。
5.防水防尘等级 IP67。 
三、直播转播功能 
1.摄像主机内置自带直播转播功能功能：系统编码方式为 H.264/H.265，流媒体传输协议为 RTSP，用于视频示教直播、转播。 
2.系统支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备。 
3.可设置流媒体编码方式、流媒体传输协议、流媒体传输分辨率、流媒体传输码率。 
4.流媒体信号有线输出端口(10M/100M/1G自适应)。 
四、内置图文工作站 
1.支持刻录 3D和 2D格式视频及照片，主机可进行操作切换。 
▲2.主机具有内置刻录功能,内置存储空间≥120G。 
3.可设定水印：可以选择开/关，选择水印位置，存储水印内容至少包含：医院名称，患者姓名、性别、年龄、时间等。 
4.具备 USB接口≥3个，支持U盘、移动硬盘存储设备通过 USB端口即插即用。 
五、LED荧光冷光源： 
1.光源为 LED光源，白光 LED以及荧光 LED，非激光光源，对于人体无辐射伤害。 
2.液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥7英寸。 
3.LED灯泡工作寿命≥60000小时。 
▲4.支持无极旋钮，0-100调节输出亮度，精度更准确，满足不同临床手术的亮度要求。 
5.具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的损伤。 
六、医用气腹机 
1.最大充气流量≥52升/分，具备 0.1升/分的精细流量调节。 
2.具有≥10英寸液晶显示屏，显示预设与实时压力监测。 
3.具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。 
4.具有开机系统自检功能和主机联控功能，手柄即可操作联动除烟。
5.电器安全：医用设备电气安全Ⅰ类 CF型，可应用于心脏手术。 
七、3D专业液晶显示器 
1.尺寸≥32寸，支持 4K 超高清视频输入,支持左右、逐行、上下以及同时 (SIMUL)3D信号格式。 
2.亮度：850cd/m² 。
3.可视角度：178°（H）/178°（V）。 
4.多种输入/输出端口：DP、HDMI、DVI-D、12G-SDI。 
高频电刀主机

1.适用于所有外科手术操作：骨科、普外科、胸科、腹科、宫腔镜和泌尿外科、耳鼻喉科等手术。

2.仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

3.输出功率：①标准模式             

单极纯切：350W（500Ω）       单极混一：250W（500Ω）       

单极混二：200W（500Ω）       单极混三：120W（500Ω）

单极电凝：120W（500Ω）       双极电凝：50W（100Ω） 

②柔和模式；120W（500Ω）      ③ 宏模式80W（200Ω）

4.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A。
5.配有神经外科、骨科的标准双极电凝模式（带脚踏开关）。
6.配有腔镜外科双极电凝模式和单级凝血模式。（提供产品彩页或产品网页截图或检测报告或产品说明书等）。
九．台车

1. 满足放置所有整套内窥镜设备。

2. 滑轮可锁定。

十、配置清单

1、4K3D荧光摄像主机              1台

2、图文工作站（内置）            1台

3、4K3D荧光电子镜（摄像头）      2个

4、LED荧光冷光源                 1台

5、3D医用监视器                  1台

6、52L全自动气腹机               1台

台车                          1辆

高频电刀                      1台

质保 ≥ 2年

说明：上述参数中标注“▲”项为重要参数，其余为一般参数。

安徽宏基建设项目管理有限公司

广德市人民医院

2025年5月22日
项目咨询电话：17356359067
