内镜系统技术参数

一、货物需求一览表

	序号
	货物需求要求

	1
	产品名称、类型：内镜系统

	2
	数量及配置：内镜系统一套
            电子影像处理机（含氙灯冷光源）      1台

            电子放大胃镜                        1根
            治疗型电子胃镜                      2根

            高清电子肠镜                        1 根
            彩色液晶监视器（≥25寸）            1台
            一体化仪器车（带旋转臂）            1台

	3
	整体要求：数字机

	4
	交货期：合同签订后30日内；售后服务：工程师24小时内到位、并能在第一时间提供备用设备


二、技术参数及招标要求
	一
	图像处理器
	

	1
	数字信号HDTV
	DVI-D、HD-SDI:1920*1080p

	2
	模拟/数字HDTV
	具备

	3
	模拟SDTV
	具备

	4
	屏幕分辨率
	全高清

	5
	色彩调节
	具备，色调、色度≥6档可调

	6
	对比度
	具备，≥3档可调

	7
	测光模式
	平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光

	8
	结构强调
	具备

	9
	色彩强调
	具备

	▲10
	图像放大
	兼容内镜具有电子放大功能

	▲11
	特殊光模式
	BLI或NBI

	12
	联动成像技术
	增强对比度，有利于早癌筛查

	13
	电子染色功能
	具备

	14
	冻结模式
	实时冻结，分为场冻结和帧冻结

	15
	其他功能
	电子放大功能，画中画功能，双画面功能

	▲16
	兼容内窥镜
	兼容中国境内注册的电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，气囊式小肠镜，超声胃镜

	17
	内置存储器
	≥3.5G

	18
	内存可存储图像
	具备

	19
	外部存储设备
	USB

	二
	内窥镜冷光源
	

	1
	照明光源
	LED/300W氙灯

	2
	使用寿命
	≥500小时

	3
	照明系统
	切换控制

	4
	光源冷却方式
	强制空气冷却，散热效果佳

	5
	联动成像技术
	增强对比度，有利于消化道早癌筛查

	▲6
	特殊光观察模式
	BLI或NBI

	7
	自动亮度调整方式
	根据视频信号输出自动调整亮度

	8
	气泵
	横隔膜式气泵，可调节压力

	9
	压力切换
	高/中/低/关

	三
	治疗型电子胃镜
	

	1
	视野角度
	0°（直视）

	2
	视野范围
	≥140°

	3
	观察范围
	2-100mm/3-100mm

	4
	先端部直径
	≤10mm

	5
	弯曲部直径
	≤10mm

	6
	弯曲角度
	上≥210°/下≥120° 左≥100°/右≥100°

	7
	钳道直径
	≥3.2mm

	8
	工作长度
	≥1000mm

	9
	全长
	≥1300mm

	10
	前射水
	具备

	▲11
	一触式接头
	一触式防水接头，清洗无需防水帽

	四
	电子放大胃镜
	

	1
	视野角度
	0°（直视）

	2
	视野范围
	≥140°；放大视野角≥95°或者≥55°

	3
	观察范围
	正常3-100mm，放大景深1.5-2.5mm

	4
	先端部直径
	≤10mm

	5
	插入部直径
	≤10mm

	6
	弯曲角度
	上≥210°/下≥90° 左≥100°/右≥100°

	7
	钳道直径
	≥2.8mm

	8
	工作长度
	≥1000mm

	9
	全长
	≥1300mm

	10
	前射水
	具备附送水

	11
	一触式接头
	一触式防水接头，清洗无需防水帽

	五
	高清电子肠镜
	

	1
	视野角度
	0°（直视）

	2
	视野范围
	≥170°

	3
	观察范围
	2-100mm/5-100mm

	4
	先端部直径
	≤13mm

	5
	弯曲部直径
	≤13mm

	6
	弯曲角度
	上：180°/下：180° 左：160°/右：160°

	7
	钳道直径
	≥3.2mm

	8
	工作长度
	≥1300mm

	9
	全长
	≥1600mm

	10
	前射水
	具备附送水

	11
	一触式接头
	一触式防水接头，清洗无需防水帽

	12
	硬度调节
	硬度可调节

	六
	医用监视器
	

	1
	屏幕尺寸
	≥25寸

	2
	监视器分辨率
	≥1920*1080P

	七
	单臂仪器车
	

	1
	专用仪器车
	结构紧凑，可以容纳电子内镜系统常用设备

	2
	内镜支架
	可升降支架，同时悬挂两条镜子

	3
	摇臂设计
	可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向


广德中业建筑工程咨询有限公司
广德市人民医院

2025年6月24日

项目咨询电话：15056265727


