## 技术参数
关节镜设备及手术器械技术参数
一 | 刨削动力设备 （数量：一套）
1 | LCD触控液晶显示屏。
2 | 双手柄通道，自由切换工作模式。
3 | ★手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止，带吸引阀开关。
4 | 手柄接口触觉定位设计可轻松迅速方便的连接刨削刀头，并能可靠锁定。
5 | 刨刀转速：正转/反转100-5000rpm,往复500-3000 rpm，磨头转速：500-8500rpm。
6 | ★主机自动识别刨刀、磨头类型；转速记忆功能，转速可根据需求进行设定。
7 | 具有刨刀切割窗锁定位功能，可避免进入人体后损伤软组织。
8 | 可配脚踏控制器，实现正转、反转、往复转。
9 | ★通用大小刨刀和磨头，刨刀和磨头可涵盖运动医学大小关节手术。
10 | 脚踏控制器防水级别IPX8。
11 | 设备质保不低于2年
二 | 等离子手术设备 （ 数量：一套）
1 | 工作主频率为110KHz，要求最大浮动范围控制在10％内功率≥350W. 工作档位1-9档可调。时间从0-9秒可调，0档不计时。
2 | 输出功率；切割模式的额定输出功率为300W，凝血模式的额定输出功率为27W，要求最大浮动范围控制在20％内。
3 | 触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；具有治疗时间计时功能，为使用者提供判断信息。
4 | ★切割档位1-9档可调；凝血档位1-5档可调。
5 | 具备自检和故障提示功能，并能自动监测手术电极及脚踏是否连接。
6 | 脚踏开关具有切割、凝血及调节切割模式工作档位功能。
7 | ★选择滴定功能电极，可使用设备自带蠕动泵，转速(RPM)20-300，转速步进调节20RPM一档。
8 | 主机自带触摸液晶显示屏，可显示切割、凝血工作模式及档位，档位可触摸式调节。自带工作指示灯，切割及凝血工作模式下，两侧指示灯会相应亮起，工作指示更放心。
9 | ★能通过电极手柄控制启动、切换切割和凝血模式，通过黑色按钮调节切割模式工作档位。
10 | 具备自检和故障提示功能，并能自动监测手术电极及脚踏是否连接。
11 | 多种刀头选择：适用于肩、髋、膝、腕、肘、踝关节。刀头配备抽吸引功能，可有效吸引手术中产生的气泡和杂质，提高术区视野清晰度。等离子手术设备能兼容多品牌刀头使用，一次性使用刀头耗材单独报价并能提供医保27位收费编码。
12 | 脚踏开关防水IP68级。
13 | 设备质保不低于2年
三 | 关节镜手术操作器械 （数量：9把）
1 | 篮钳技术要求：无销钉设计，器械坚固耐用，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转。
2 | 鸭嘴篮钳，125×5.0mm 直型、上翘型、左弯型、右弯型 各1把
3 | 游离体抓钳 125×4.0mm1把
4 | 软组织抓钳 125×3.5mm 1把
5 | 剪线器（剪线钳） 1把
6 | 勾线钳（抓线钳） 1把
7 | 半月板探钩：直型 1把
8 | 手术用器械可高温高压或低温等离子灭菌
9 | 提供器械清洗灭菌用说明书和可灭菌器用械盒
10 | 手术用器械质保3年
四 | 肩关节牵引架 （数量 :1套）
1 | 不锈钢机身设计——保证牵拉强度和耐用性。
2 | 落地式及床旁固定模式，根据不同使用环境选择对应的固定模。
3 | 高度、角度及360°旋转调节，满足术中各种牵引需求。
4 | 3根牵引线搭配组合使用，牵引效果优异。
5 | 自带配件小车，方便搬运
6 | 质保不低于3年
注：“★”标注参数为重要参数，要求提供相关证明材料（如厂家白皮书等）。

## 配置清单
关节镜设备及手术器械配置清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位
1 | 刨削动力主机（含手柄和脚踏） | 1 | 台
2 | 等离子主机（含脚踏开关） | 1 | 台
3 | 直型篮钳 | 1 | 把
4 | 上翘型篮钳 | 1 | 把
5 | 左弯篮钳 | 1 | 把
6 | 右弯篮钳 | 1 | 把
7 | 游离体抓钳 | 1 | 把
8 | 软组织抓钳 | 1 | 把
9 | 勾线钳（抓线钳） | 1 | 把
10 | 剪线器（剪线钳） | 1 | 把
11 | 半月板探钩（直型） | 1 | 把
12 | 肩关节牵引架 | 1 | 套